## Załącznik nr  3a  do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................

................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................

(kod, miasto, ulica, numer domu)

MATRYCA ZGODNOŚCI

Dostawę mikroskopu badawczego odwróconego, mikromanipulatora z joystickiem umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem 
oraz programowalnego mikroiniektora ze zintegrowanym źródłem ciśnienia
 dla Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie  (znak sprawy: ADZ.261.36.2020)

## Część I. Dostawa mikroskopu , które spełniają następujące wymagania minimalne:

| Lp. | Komponent | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STATYW | • Statyw mikroskopu odwróconego z kodowanym elektronicznie rewolwerem na min. 6 obiektywów (możliwość automatycznego rozpoznawania powiększenia poprzez oprogramowanie komputerowe), z niezależnymi otworami w rewolwerze obrotowym do umieszczenia elementów optycznych dedykowanych do pracy z kontrastem DIC dla każdego z obiektywów. • Statyw mikroskopu umożliwiający zamontowanie kodowanego zmieniacza powiększeń, umieszczone na obudowie przyciski migawek oświetlenia oraz dodatkowe przyciski funkcyjne. • Wbudowane w tylnej części statywu porty komunikacyjne z urządzeniami zewnętrznymi: gniazdo do podłączenia UNIBLITZ shutter, RS 232, USB i TCP/IP oraz gniazda dla sygnałów bramkujących wejściowych oraz wyjściowych. • System kodowania natężenia oświetlenia halogenowego niezależnie dla każdego obiektywu (zmiana obiektywu powoduje automatyczne ustawienie natężenia światła zakodowanego dla danego powiększenia). • Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. 23 mm, z przesłoną odcinającą światło do okularów. • Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii. • Regulacja odstępu między okularami, realizowana co najmniej w dwóch położeniach wysokości okularów dla zapewnienia ergonomii pracy osób o różnym wzroście. • Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu. • Port boczny do podłączenia kamery cyfrowej - trójpozycyjny podział światła: 100% vis / 0% doc, 50% vis / 50% doc oraz 0% vis / 100% doc. • Wbudowany w ramię oświetlacza do światła przechodzącego, dobrze widoczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o nastawionych parametrach pracy (powiększeniu obiektywu, używanym kontraście: Ph, DIC, FL, poziomie natężenia oświetlenia). |  |  |
| 2 | STOLIK NIEMECHANICZNY | • Stolik z precyzyjnym zębatkowym mechanizmem przesuwu w osiach x,y. • Zakres przesuwu min. 130 mm x 85 mm. • Uchwyt szkiełek (1x3”) oraz małych naczyń Petriego. |  |  |
| 3 | KONDENSATOR | • Obrotowy kondensor Abbego o aperturze min. 0,35 oraz dużej odległości roboczej (min. 70mm) do swobodnej mikromanipulacji. • Sześć pozycji kondensora: do jasnego pola, kontrastu fazowego oraz kontrastu Nomarskiego (DIC) do pracy z obiektywami w zakresie min. od 2,5x do 100x. • Możliwość łatwego centrowania i zmiany wysokości położenia. • Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa. |  |  |
| 4 | OŚWIETLENIE | • Oświetlenie halogenowe o mocy min. 100W. • Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości. • System automatycznego kodowania wartości mocy świecenia, ustawianie wartości światła bezpośrednio z poziomu statywu mikroskopu. • Wbudowana przysłona polowa. • Wbudowany w statyw mikroskopu stabilizowany zasilacz sieciowy. |  |  |
| 5 | OBIEKTYWY | • Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o powiększeniach / min. apreturze numerycznej/ min. odległości roboczej: o 10x/0,30/5,2mm o 20x/0,40/8,3mm z korekcją na grubość naczynia w zakresie min. 0-1,5mm o 40x/0,60/3,3mm z korekcją na grubość naczynia w zakresie min. 0-1,5mm • Pełne wyposażenie do obserwacji w kontraście fazowym dla wszystkich obiektywów. • Pełne wyposażenie do obserwacji w kontraście DIC dla wszystkich obiektywów, z niezależnymi, dedykowanymi dla każdego z obiektywów elementami do regulacji kontrastu. |  |  |
| 6 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | • Obrotowy, kodowany rewolwer na elementy optyczne z min. 6 pozycjami do umieszczenie optycznych elementów powiększających, elementów do kontrastów optycznych lub filtrów fluorescencyjnych. • Analizator i polaryzator obrotowy. • Możliwość rozbudowy statywu bez konieczności wymiany dostarczonych elementów o tory optyczne do światła odbitego z oświetleniem LED-owym lub halidkowym. • Elementy antywibracyjne tłumiące drgania mocowane do podstawy statywu mikroskopu. • Pokrowiec |  |  |
| 7 | STATUS SPRZĘTU | Wymagany jest sprzęt nowy nieużywany i w pełni sprawny, nienaprawiany, niepochodzący z leasingu lub powystawowy. |  |  |
| 8 | CZAS DOSTAWY | Do 10 tygodni. |  |  |
| 9 | GWARANT | Wymagana jest gwarancja wykonawcy umowy lub producenta. |  |  |
| 10 | DŁUGOŚĆ GWARANCJI | Wymagana jest gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |
| 11 | NAPRAWY | Czas przystąpienia do naprawy w siedzibie Zamawiającego - nie dłuższy niż 48 h od momentu przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie. Czas naprawy urządzenia – maksymalnie 10 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, po przekazaniu stosownej informacji Zamawiającemu lub w przypadku konieczności odesłania przedmiotu zamówienia w celu naprawy serwisowej u producenta. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opakowanie transportowe. |  |  |
| 12 | MIEJSCE DOSTAWY | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa |  |  |

______________, dnia ____________2020 r.               ________________________________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.