Załącznik nr  3 b do SIWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

- MATRYCA ZGODNOŚCI

Dostawę mikroskopu badawczego odwróconego, mikromanipulatora z joystickiem umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem 
oraz programowalnego mikroiniektora ze zintegrowanym źródłem ciśnienia
 dla Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie  (znak sprawy: ADZ.261.36.2020)

## Część II. Dostawa mikromanipulatora i mikroiniektora , które spełniają następujące wymagania minimalne:

| Lp. | Komponent | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIKROMANIPULATOR | • Mikromanipulator z joystickiem umożliwiającym proporcjonalne i dynamiczne sterowanie ruchem. • Wyposażony w ergonomiczny, elektroniczny panel sterowania. • Zbudowany z trzech motorów odpowiadających za ruch w osiach X; Y; Z. • Zaprogramowane min. 5 szablonów procedur. • Wymiana kapilary za pomocą automatycznej funkcji wyjścia kapilary do zaprogramowanej pozycji. • Możliwość wyboru i zaprogramowania funkcji dodatkowych (min. 5 pozycji; ograniczenie ruchu w osi Y; limit górny i dolny zapobiegający złamaniu kapilary, czyszczenie kapilary). • Min. dwa przyciski służące do wyboru trybu prędkości. • Pokrętło do szybkiego zmieniania prędkości. • Waga nie większa niż 2,5 kg . • Kąt roboczy w zakresie 0-90°. • Zakres prędkości 0-10.000um/s. • Możliwość obrotu motorami w płaszczyźnie poziomej w zakresie od -45° do 90°. |  |  |
| 2 | MIKROINIEKTOR | • Mikroiniektor elektroniczny z wbudowaną sprężarką, nie wymagający dodatkowych zewnętrznych pomp/sprężarek. • Możliwość wykonywania odtwarzalnych, seryjnych mikroiniekcji do komórek adherentnych i w zawiesinie. • Możliwość iniekcji mikroobjętości od femtolitrów do około 100 pL. • Wymiary nie większe niż (SxGxW): 22X21x25 cm. • Ciężar bez akcesoriów nie większy niż 5 kg. • Wbudowana funkcja czyszczenia: maks. 6000 hPa (87 psi). • Ciśnienie kompensacyjne w zakresie 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji w skokach co 1hPa. • Ciśnienie iniekcji w zakresie 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji w skokach co 1 hPa. • Możliwość ustawienia czasu iniekcji w zakresie 0.10 s – 99.99 s ze skokiem co 0.01 s. • Zużycie energii nie większe niż 40 W. • Dokładność przy ciśnieniu 6000 hPa nie gorsza niż +-0.15%. • Dokładność przy ciśnieniu 2500 hPa nie gorsza niż +-0.25%. • Dokładność przy ciśnieniu 1000 hPa nie gorsza niż +-0.3%. • Dokładność przy ciśnieniu 100 hPa nie gorsza niż +-2%. • Dokładność przy ciśnieniu 50 hPa nie gorsza niż +-2%. • Możliwość podłączenia do różnego rodzaju mikromanipulatorów. • Możliwość kontroli za pomocą sterownika nożnego. • Programowalna iniekcja umożliwiająca dokładną odtwarzalność |  |  |
| 3 | STATUS SPRZĘTU | Wymagany jest sprzęt nowy nieużywany i w pełni sprawny, nienaprawiany, niepochodzący z leasingu lub powystawowy. |  |  |
| 4 | CZAS DOSTAWY | Do 5 tygodni. |  |  |
| 5 | GWARANT | Wymagana jest gwarancja wykonawcy umowy lub producenta. |  |  |
| 6 | DŁUGOŚĆ GWARANCJI | Wymagana jest gwarancja min. 24 miesiące dla obu urządzeń. |  |  |
| 7 | MIEJSCE DOSTAWY | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa |  |  |

______________, dnia ____________2020 r.               ________________________________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.