Załącznik nr 3a do SIWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

## MATRYCA ZGODNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego kompaktowego cytometru przepływowego wyposażonego w 5 laserów półprzewodnikowych, oprogramowanie, stację roboczą i zestaw podstawowych dedykowanych akcesoriów/odczynników.

Cytometr spełnia następujące wymagania minimalne:

| Nazwa i model oferowanego cytometru …………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cecha / inne wymagania | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 | Pomiar | Rozproszenia światła zgodnie z kierunkiem wiązki laserowej (FSC), światła rozproszonego z detektora bocznego (SSC) oraz 19 fluorescencji jednocześnie. |  |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni pod krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość |  |  |
| 2 | Cyfrowa obróbka sygnału | Cyfrowa obróbka sygnału z rozdzielczością na minimum 16 mln kanałów na minimum 7 dekad w tym 2 ujemne w skali logarytmicznej. |  |  |
| 3 | Regulacja szybkości przepływu próbki | Regulowana szybkość przepływu próbki w zakresie: - Min ≥ 10 uL - Max ≤ 240 uL. |  |  |
| 4 | Kompensacja | Automatyczna cyfrowa kompensacja w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z tzw. biblioteki kompensacji. |  |  |
| 5 | Pobieranie próbek | Szybkość akwizycji nie mniej niż 30 000 zdarzeń / sek. |  |  |
| 6 | Źródła światła | Lasery półprzewodnikowe |  |  |
|  |  | laser niebieski 488 nm, pomiar co najmniej 3 fluorescencji |  |  |
|  |  | laser czerwony 638 nm, pomiar co najmniej 3 fluorescencji |  |  |
|  |  | laser fioletowy 405 nm, pomiar co najmniej 5 fluorescencji |  |  |
|  |  | laser żółto-zielony 561 nm, pomiar co najmniej 5 fluorescencji |  |  |
|  |  | laser ultrafiolet 355 nm, pomiar co najmniej 3 fluorescencji |  |  |
| 7 | Stacja robocza | Komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym z licencją Microsoft Windows 10 Pro 64 PL lub równoważnym. Zamawiający dopuszcza systemy równoważne w zakresie wszystkich funkcji oferowanych przez ww. produkt |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga również zainstalowania na dostarczonym komputerze oprogramowania sterującego cytometrem. |  |  |
|  |  | Klawiatura, |  |  |
|  |  | Mysz, |  |  |
|  |  | Monitor kolorowy LCD min 23” max. 2 szt. |  |  |
| 8 | Kuweta przepływowa | Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencję, FSC i SSC |  |  |
| 9 | Optyka | Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom |  |  |
| 10 | Oprogramowanie | Oprogramowanie cytometru pozwalające na ustawienie progu detekcji na wybranym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie za pomocą bramek logicznych. Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi LUB (ang. OR) albo I (ang. AND). Możliwość prezentacji wyniku w postaci piku, szerokości histogramu oraz powierzchni pod krzywą sygnału |  |  |
| 11 | Czułość aparatu | Nie niższa niż: - FITC o wartości większej bądź równej 30 cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem (MESF) - PE o wartości większej bądź równej 10 cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem (MESF) |  |  |
| 12 | Akcesoria niezbędne do utrzymania sprzętu | Zestaw startowy (odczynników) dedykowany do urządzenia potrzebny do uruchomienia i użytkowania cytometru (tzw. start up kit) |  |  |
|  |  | płyn roboczy 100 l, |  |  |
|  |  | płyn czyszczący ( min.1l max. 5l), |  |  |
|  |  | kulki do kalibracji ( min.2ml max. 5 ml), |  |  |
|  |  | zestaw do konserwacji zawierający filtry, uszczelki i inne niezbędne elementy zużywalne służące do prawidłowej pracy cytometru (potocznie nazywany - maintenance kit) 1 zestaw |  |  |
| 13 | Wymogi gwarancyjne | - Wykonawca zapewni gwarancję oraz rękojmię za wady przez okres minimum 12 miesięcy. - W przypadku niemożliwości naprawy na miejscu u Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji, koszty wysyłki/transportu ponosi Wykonawca. - Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe - 48 godzin lub szybciej. - Czas przywrócenia funkcjonalności cytometru: - maks. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia w przypadku naprawy zdalnej wymagającej kontaktu telefonicznego serwisanta lub naprawy online, - maks. 10 dni roboczych od daty zgłoszenia w przypadku naprawy wymagającej wizyty serwisanta w miejscu instalacji urządzenia. Termin może ulec wydłużeniu jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do maks. 30 dni roboczych, - W przypadku trwania awarii uniemożliwiającej korzystanie z cytometru przez co najmniej 7 dni , okres gwarancji ulegnie automatycznemu przedłużeniu o cały okres unieruchomienia cytometru. |  |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe | Wykonawca zapewni gwarancję oraz rękojmię za wady przez okres minimum 12 miesięcy. |  |  |
|  |  | Wykonawca dokona instalacji oraz uruchomienia kompletnego systemu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego; |  |  |
|  |  | Wykonawca zapewni szkolenie podstawowe po instalacji urządzenia obejmujące.: - obsługę techniczną urządzenia, - obsługę systemu komputerowego pozwalającego na zbieranie i analizę danych. Zamawiający nie będzie zobowiązany do przechowywania jakichkolwiek opakowań transportowych systemu, opakowania transportowe zostaną zabrane przez Wykonawcę po instalacji systemu i będą one przez niego przechowywane o ile zaistnieje taka konieczność; |  |  |
|  |  | Termin realizacji - do 8 tygodni |  |  |

______________, dnia ____________2020 r.

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.